Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego

ZO - 1/sprzęt  rehabilitacyjny/2024

Specyfikacja sprzętu rehabilitacyjnego dla  Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach.

- Łóżko rehabilitacyjne.

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- |
|  | Elektrycznie sterowane czterosegmentowe z zabudowanymi siłownikami od strony głowy i nóg. |  |
|  | Łóżko wyposażone w cztery siłowniki elektryczne. |  |
|  | Regulacja oparcia pleców i uda dokonywana jest za pomocą siłowników umieszczonych pod leżem, sekcja podudzia regulowana jest za pomocą sześciostopniowego systemu zapadkowego. |  |
|  | Płynna regulacja kąta sekcji podudzia za pomocą dwóch elementów ślizgowych umieszczonych pod leżem. |  |
|  | Konstrukcja szczytów wykonana z elementów drewnianych wypełniona płytą meblowej MDF o szerokości min 10mm od stronu leża łóżka i MDF 6mm od strony zewnętrznej , zasłaniającej siłowniki. |  |
|  | System opuszczania poręczy wykonany w całość z aluminium, w tym bolce podtrzymujące barierki boczne aluminiowe o średnicy 11mm, co wpływa na trwałość całego systemu. |  |
|  | Konstrukcja łóżka szpitalnego wykonana jest z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Kolor konstrukcji łóżka RAL 9007 |  |
|  | Skrzynka kontrolna siłowników o podwyższonej odporności na ciecz o IP X4 |  |
|  | Leże czterosegmentowe, wypełnione płaskownikami o szerokości min 40 , co ułatwia utrzymanie w czystości i dezynfekcje leża. |  |
|  | Łóżko wyposażone w materac piankowy o wymiarach 90x200x12cm .Materac w pokrowcu zmywalnym , paroprzepuszczalnym , antyalergiczny z certyfikatem niepalności. . |  |
|  | Podwójne barierki boczne na całej długości łóżka wykonane zgodnie z nową normą PN-EN 60601-2-52:2010 |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość całkowita: 2130 mm, (+/- 10 mm) - szerokość całkowita: 1040 mm, (+/- 10 mm) |  |
|  | Wymiary leża: - szerokość: 900 mm, (+/- 5 mm) - długość: 2000 mm, (+/- 5 mm) |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie: 380 mm – 820 mm (+/- 10 mm) |  |
|  | Minimalny zakres regulacji wysokości leża 420mm , co zwiększa funkcjonalność łóżka. |  |
|  | System regulacji leża wykonany z czterech kolumn o średnicy min 40 mm , co wpływa na stabilność systemu. |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców, w zakresie: 0-70 °, (+/- 5°) |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia uda: 0-40 °, (+/- 5°) |  |
|  | Kąt przechyłu Trendelenburga 0 - 12° |  |
|  | Kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0 - 12° |  |
|  | Łóżko wyposażony jest w funkcję Autokontur, pozwalającą na jednoczesne uniesienie segmentu oparcia pleców oraz uda. |  |
|  | Układ jezdny stanowią cztery koła o średnicy 100mm, każde z kół wyposażone jest w hamulec jazdy i obrotu. Hamulec metalowy odporny na uszkodzenia. |  |
|  | Kolor obudowy drewnianej buk |  |
|  | Pilot wyposażony w trzy diody LED informujące o podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej, o pracy siłowników, jak również o zablokowaniu/odblokowaniu funkcji pilota. |  |
|  | Blokada wszystkich funkcji łóżka za pomocą kluczyka z tyłu obudowy pilota. |  |
|  | Regulacja wysokości i sekcji leża za pomocą pilota 10 – funkcyjnego. |  |
|  | Pilot o podwyższonej odporności na ciecz o IPX6 |  |
|  | Łóżko przeznaczone do użytku w środowisku III– obiekty użyteczności publicznej . |  |
|  | Dodatkowa blokada funkcji Trendeleburga z tyłu obudowy pilota. |  |
|  | Minimalne bezpieczne obciążenie robocze 215kg. Potwierdzone badaniami z zewnętrznego instytutu badawczego. |  |
|  | Leżę wykonane z profili 50x25x1,5mm |  |
| - 21 | Łóżko przystosowane do zasilania sieciowego 230V 50/60 Hz. |  |
|  | Łóżko wyposażone w system transportowy ułatwiający magazynowanie i transport łóżka , wyposażony w zintegrowany uchwyt wysięgnika. Wymiary łózka do transportu głębokość 33cm x szerokość 106 cm x wysokość 135 cm . |  |
|  | Waga łóżka na adapterze transportowym max 80 kg , co znacznie zwiększa komfort użytkownika. |  |
| - 22 | Transformator 24V umieszczony we wtyczce łóżka , rozwiązanie bezpieczne dla pacjenta gdzie prąd o bezpiecznym napięciu dochodzi do konstrukcji łóżka. |  |
| - 23 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych |  |
| - 24 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| - 25 | Gwarancja min. 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu przekazania -odbioru |  |

- Wózek rehabilitacyjny

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- |
|  | Aluminiowy wózek inwalidzki ze stabilizacją głowy i pleców |  |
|  | Odchylane oparcie do min. 27° |  |
|  | Koła tylne wypinane na szybkozłączki w adapterze umożliwiającym zmianę wysokości siedziska |  |
|  | Regulowane podnóżki z podparciem pod łydki i regulowanym kątem |  |
|  | Przedłużenia oparcia |  |
|  | Płyta podnóżka ze zmiennym kątem nachylenia |  |
|  | Minimum: - 3 wysokości siedziska od podłoża, - 3 wysokości podparcia pod łokieć, - 3 głębokości podparcia pod łokieć |  |
|  | Poduszka oparcia |  |
|  | Oparcie napinane na taśmach VELCRO |  |
|  | Tapicerka z nylonu |  |
|  | Regulacja napięcia oparcia |  |
|  | Szerokość siedziska min. 50 cm |  |
|  | Szerokość całkowita maks. 70 cm |  |
|  | Szerokość po złożeniu maks. 30 cm |  |
|  | Długość całkowita maks. 104 cm |  |
|  | Głębokość siedziska min. 43 cm |  |
|  | Wysokość oparcia min. 42 cm |  |
|  | Waga wózka maks. 19 kg |  |
|  | Waga użytkownika min. 130 kg |  |
| - 23 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych |  |
| - 24 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| - 25 | Gwarancja min. 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu przekazania -odbioru |  |

- Stół rehabilitacyjny

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- |
|  | Stół stacjonarny z stalową konstrukcją pokrytą farbą proszkową |  |
|  | Leże dwusegmentowe z otworem na twarz i zatyczką w wydłużonym podgłówku |  |
|  | Regulacja wysokości stołu odbywa się za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego ramą wokół stołu |  |
|  | Podgłówek regulowany za pomocą sprężyny gazowej. |  |
|  | Długość całkowita min. 200 cm |  |
|  | Szerokość całkowita min. 80 cm |  |
|  | Wysokość elektryczna min. 49 – 102 cm (+/- 2 cm) |  |
|  | Regulacja zagłówka min. -20° do 70° |  |
|  | Waga stołu min. 90 kg |  |
|  | Maksymalne obciążenie min. 160 kg |  |
|  | Wieszak na papier |  |
|  | System kółek jezdnych |  |
| - 23 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych |  |
| - 24 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| - 25 | Gwarancja min. 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu przekazania -odbioru |  |